尊敬的顾客

感谢您购买本公司TLHG-201-5A直流电阻测试仪。在您初次使用该仪器前，请您详细地阅读本使用说明书，将可帮助您熟练地使用本仪器。

我们的宗旨是不断地改进和完善公司的产品，因此您所使用的仪器可能与使用说明书有少许的差别。如果有改动的话，我们会用附页方式告知，敬请谅解！您有不清楚之处，请与公司售后服务部联络，我们定会满足您的要求。

由于输入输出端子、测试柱等均有可能带电压，您在插拔测试线、电源插座时，会产生电火花，小心电击，避免触电危险，注意人身安全！

- 慎重保证

本公司生产的产品，在发货之日起三个月内，如产品出现缺陷，实行包换。一年（包括一年）内如产品出现缺陷，实行免费维修。一年以上如产品出现缺陷，实行有偿终身维修。

- 安全要求

请阅读下列安全注意事项，以免人身伤害，并防止本产品或与其相连接的任何其它产品受到损坏。为了避免可能发生的危险，本产品只可在规定的范围内使用。

只有合格的技术人员才可执行维修。

—防止火灾或人身伤害

使用适当的电源线 只可使用本产品专用、并且符合本产品规格的电源线。

正确地连接和断开 当测试导线与带电端子连接时，请勿随意连接或断开测试导线。

产品接地 本产品除通过电源线接地导线接地外，产品外壳的接地柱必须接地。为了防止电击，接地导体必须与地面相连。在与本产品输入或输出终端连接前，应确保本产品已正确接地。

注意所有终端的额定值 为了防止火灾或电击危险，请注意本产品的所有额定值和标记。在对本产品进行连接之前，请阅读本产品使用说明书，以便进一步了解有关额定值的信息。

请勿在无仪器盖板时操作 如盖板或面板已卸下，请勿操作本产品。

使用适当的保险丝 只可使用符合本产品规定类型和额定值的保险丝。

避免接触裸露电路和带电金属 产品有电时，请勿触摸裸露的接点和部位。

在有可疑的故障时，请勿操作 如怀疑本产品有损坏，请本公司维修人员进行检查，切勿继续操作。

请勿在潮湿环境下操作

请勿在易爆环境中操作

保持产品表面清洁和干燥

－安全术语

警告：警告字句指出可能造成人身伤亡的状况或做法。

小心：小心字句指出可能造成本产品或其它财产损坏的状况或做法。

目 录

一．慨述	5

二 技术指标:	5

三 使用方法:	6

四. 故障分析与排除	7

五．注意事项:	8

六.仪器附件清单:	8

七．售后服务：	8

- 一．慨述

测量变压器绕组的直流电阻是一个很重要的试验项目，在《电力设备试验规程》中，其次序排在变压器试验项目的第二位，《规程》规定在变压器交接、大修、小修、变更分接头位置、故障检查及预试等，必须测量变压器绕组的直流电阻，其目的是：

①检查绕组内部导线和引线的焊接质量；

②检查分接开关各个位置接触是否良好；

③检查绕组或引出线有无折断处；

④检查并联支路的正确性，是否存在由几条并联导线绕成的绕组发生一处或几处断线的情况；

⑤检查层、匝间有无短路的现象。

本仪器界面设计采用微机控制,大屏幕背光汉字液晶屏显示,操作简便、显示清晰人机交互界面友好，测量过程及仪器工作状态提示明确充分，不需操作人员记忆过多的规程；采用电流源线性补偿技术,测试稳定、测量精度高、速度快，提高了测量效率，减轻了操作人员的工作强度。技术上采用“四端”测量,消除引线电阻与接触引起的测量误差。有过压防护功能,能防反电动势冲击。面板式打印机可快速打印测量结果(选用)。体积小、重量轻、携带方便。

本仪器适用于各类电力变压器、互感器绕组等感性低阻值电阻的测量与分析。

- 二 技术指标:

2.1 主要技术指标:

- 测量范围:  0～2000Ω。(共六档)

- 测试电流: 5A(20mΩ、200mΩ); 2A(2Ω);0.2A(20Ω); 0.02A(200Ω) ; 0.002A(2000Ω) 。

- 分辨率:  1μΩ(20mΩ档); 10μΩ(200mΩ档); 0.1mΩ(2Ω档); 1mΩ(20Ω档); 10mΩ(200Ω档); 0.1Ω(2000Ω档) 。

- 准确度: 1mΩ～2000Ω    ( ±0.5% RDG +2 d )

2.2 其它:

- 整机功耗:≤30W

- 工作温度与湿度: 0℃～40℃; ≤ 85 % RH

- 耐压: AC1.5kV  50HZ  1min

- 工作电源:  14.8V/2.2Ah锂离子可充电电池；  AC220V 50 HZ (±10 %)

- 尺寸:350mm(L)× 260mm(W)× 140mm(D)

- 重量: 约3kg

2.3外观:（见下图）

- LCD显示屏;   2.测试端钮C1;   3.测试端钮P1;   4.测试端钮P2;   5.测试端钮C2;   6.打印机;    7.操作按键;   8.电源开关;    9.AC220V电源插孔;    10.接地端钮;

- 充电指示

- 三 使用方法:

3.1将被测设备，用仪器配备专用测试线连接，按下图连接，同时确保各测试夹具夹接牢固、可靠。

3.2开启仪器电源开关，仪器显示“欢迎使用”，稍后进入“量程选择”界面，此时用“向上、向下”键移动光标，选择所需设定的测试量程，按下“确认”键仪器开始测量。

3.3 仪器进入测量状态中，LCD屏幕显示充电模拟条，待充电完成后LCD屏幕显示数值,即为被测设备直流电阻值，此时按下“确认”键数值将被保存并锁定。当屏幕长时间显示“超量程”时,按“返回” 键返回上一级菜单,选择高一档测试量程重新测试,或请检查测试回路是否开路。

3.4 仪器进入数据锁定界面，按“打印”键数据将被打印，数据打印完毕后仪器将自动放电，放电后返回上一级菜单。

此次测试结束。

注:测试过程中，出现超量程或测试夹脱落时仪器将出现“超量程”提示，请按“返回”键，放电后返回上级菜单重新操作。

3.5接入AC220V电源后，仪器进入交流电源测试状态；未接入AC220V电源状态下测试都为直流电源测试。

3.6接入AC220V电源后，仪器将进入对锂电池充电状态（无需开启ON/OFF开关），此时仪器 “充电”灯点亮，充电指示灯闪烁，电池充满时充电指示灯停止闪烁。（一般充电时间不少于8小时）

# 四. 故障分析与排除

| 故障现象 | 原因分析 | 排除方法 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 开机无任何显示 | 1)电源未接通 | 接通电源或充电 |  | 1.电池容量不足时仪器将无法开启 2.更换保险管应更换同型号保险管不能用其它型号代替 |
|  | 2)仪器2A保险管未安装好或 断路 | 重新安装保险管或更换保险管 |  |  |
| 无电流输出 | 1)待检设备开路 |  | 检查设备 排除故障 |  |
|  | 2)试验回路有开路故障 |  | 检查试验回路，排除开路故障 |  |

- 五．注意事项:

5.1 试验时仪器必须可靠接地。

5.2 当仪器显示“电池容量不足”时请及时为电池充电。

5.3 若长期不使用，请将电池充至电池容量的1/2存放（6小时左右）。

5.4仪器开始测量时请勿触动测试夹具，以免反击电动势伤人。

5.5测试结束，等待充分放电后方可拆卸测试夹具，拆卸时不要触任何金属部位。

5.6测量初始，仪器显示数值跳动或短时显示“超量程”时，是由于对被测设备充电不充分造成，等待充电完成后读取稳定显示数值。

- 六.仪器附件清单:

- 测试线                             一附

- 使用说明书                         一份

- AC220V电源连接线                   一根

- 七．售后服务：

本产品整机保修一年，实行“三包 ” ，终身维修，在保修期内凡属本公司设备质量问题，提供免费维修。由于用户操作不当或不慎造成损坏，提供优惠服务。